Załącznik nr 1A do SIWZ

**Znak sprawy: UZP.4011.16.2020**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**w części nr 6**

**Nazwa zamówienia: Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki oraz dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne - COVID-19**.

**Część nr 6:** **Dostawa koncentratorów tlenu oraz ssaków elektrycznych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 i po pandemii) w instytucjach całodobowej opieki w woj. opolskim**, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

1. **Koncentratory tlenu: min. 20 szt. max. 36 szt. a w tym:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucje całodobowej opieki**  | **Liczba** |
| 1 | **Domy pomocy społecznej** | **29** |
| 2 | **Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku** | **5** |
| 3 | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **2** |
|  | **Razem** | **36** |

**Opis minimalnych wymagań:**

**Parametry i wymagania dotyczące koncentratorów tlenu:**

1. fabrycznie nowy,
2. Zasilanie: 230V.
3. Stężenie tlenu: 87%-96%.
4. Poziom głośności <50 db.
5. Pobór mocy do 350 W.
6. Przepływ tlenu: 0,5-5 l/min lub lepszej jakości.
7. Waga urządzenia: do 20 kg.
8. Certyfikat CE.
9. Gwarancja min. 24miesiące,
10. Dołączony komplet części eksploatacyjny: filtr/komplet filtrów, w tym powietrza
i antybakteryjnego, i innych wymiennych akcesoriów (jeśli są konieczne do użytkowania koncentratorów minimum przez 24 miesięcy, tj. w okresie gwarancji).
11. Zapewnienie wszystkich czynności serwisowych, w tym przeglądów konserwacyjnych
w okresie gwarancji, bez naliczania jakichkolwiek opłat (w przypadku gdy producent stacjonarnych koncentratorów tlenu wymaga ich okresowego dokonywania celem prawidłowej eksploatacji).
12. **Ssaki elektryczne: min. 20 szt. max. 36 szt. a w tym:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucje całodobowej opieki**  | **Liczba** |
| 1 | **Domy pomocy społecznej** | **29** |
| 2 | **Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku** | **5** |
| 3 | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **2** |
|  | **Razem** | **36** |

**Opis minimalnych wymagań:**

**Parametry ssaka elektrycznego:**

1. Zasilanie: 230V.
2. Poziom głośności: <62 db.
3. Tryb pracy; praca ciągła.
4. Wyposażony w autoklawowalny zbiornik (min. 1000 ml) z zastawką przeciwprzelewową.
5. Butla z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem: min. 1 litr.
6. Z możliwością stosowania wkładów jednorazowych.
7. Wyposażany w niezbędne akcesoria (dreny silikonowe, filtry antybakteryjne, łącza, zestawy drenów itp.)
8. Wydajność (maksymalne zassanie): 40 litrów
9. Gwarancja min. 24 miesiące.
10. Certyfikat CE.

**Dostawa wraz z wniesieniem** do pomieszczenia wskazanego przez instytucję całodobowej opieki (odbiorcę).